晨检机放置要求

避免风吹日晒雨淋，放置在室内空间，保证地面平整。晨检机器人带有阻尼脚轮，方便推拉，移动。移动前打开脚轮保险脚踏放置好后，锁死保险脚踏。

影响孩子身高测量的因素

头发扎得过高。

站姿不正确（抬头、低头、左右晃动等）。

每天鞋子的高度。

宝宝带了帽子。

家长或老师在旁边刷卡或观看离孩子太近，遮挡了身高传感器，影响身高。

影响孩子体重测量的因素

宝宝每天穿的衣服重量不同（衣服长短，帽子，鞋子，头饰等等）。

站姿不正确（左右晃动等）。

没有踩对脚印。

宝宝双手按在置物台上，分担了体重。

其他小朋友搞怪，踩上了一只脚。

家长刷卡依靠在宝宝身后刷卡。

宝宝背着书包。

影响孩子体温测量的因素

体温测量规律：

< 35．0 ℃      机器显示正常（绿色），没有具体数值

35.1℃~37.7℃   显示具体的体温数值（绿色）

37.8℃~42.0℃   显示具体的体温数值（红色）

刚入园就测量，受到环境影响（如冬天乘摩托车上学，夏天步行骑车，做空调车等），体温可能有偏差。

额头有汗水或者雨水，可能导致体温偏差。

额头有头发、帽檐等遮挡，可能导致体温偏差。

孩子运动后马上就测量，可能影响孩子体温。

家长从孩子身前伸手刷卡

宝宝手里拿着吃的喝的等食物

宝宝晨检时张嘴哈气

站姿不正确（左右晃动等）。

影响手检的因素

正确的手掌测量方式：举起双手，手心向前，大拇指轻靠脸颊

孩子手掌并拢，会导致晨检机检测到手指缝等黑点而导致异常报警。

晨检机后台数据库主要为手足口症状的手部异常数据，因此可能存在有些蚊虫叮咬、湿疹、痱子等症状，机器无法识别异常，如遇此情况，请保健医生拍照发给工作人员，工作人员会及时将此类数据上传，更新数据库，增加检测范围。

机器人最终提示晨检完成是以嘴巴为最后步骤，手检不做硬性要求

影响口腔的因素

正确的口腔检测是：在机器人提示音：“XXX，请张嘴”后张大嘴巴：

孩子嘴没有张开，机器人不会自动拍照

拍照需要打开曝光灯，有延迟1秒

孩子刚吃完早餐，嘴里残留食物的残渣

机器人最终提示晨检完成是以嘴巴为最后步骤

设备使用6项注意事项：

放置好设备时，请及时锁好脚轮

使用前检查网络，电源安装

使用前请确认设备各项功能均处于正常使用状态

产品附件缺失，立即联系服务商

使用时注意被测量者姿势规范

测量结果，不可用于医疗用途参考

正式使用晨检机器人之前，幼儿园小朋友必须培训晨检的正确姿势，模拟演练后再启用

日常维护

使用前做好清洁消毒

使用后及时关机

定期检查电源、网络插头是否松动

每6个月 进行相关数据矫正